政采字[2012]第403号

询 价 采 购 函

阜阳市集中招投标交易中心受阜阳市环境保护监测站委托，就其便携式气体检测仪、酸雨采样器、声级计等项目进行政府采购，现公开询价，请符合条件的供应商积极参加采购活动。

一、项目概况

1、项目名称：阜阳市环境保护监测站便携式气体检测仪、酸雨采样器、声级计等项目

2、项目编号：FYZC—H2012187-７

3、采购方式：询价采购方式

4、采购内容：详见后附采购需求

二、报价情况

1、报价函递交方式：直接密封递交

2、报价函递交截止时间：2013年5月15日10时

传真报价函接收时间：2013年5月15日9时—10时

3、报价包括货物、安装、调试及维修等一切费用

4、本次采购免收报价保证金；成交后免收代理服务费

询价函递交截止时间前一小时内，潜在报价供应商在阜阳市集中招投标交易中心服务台缴纳下载招标文件费用300元/份（每包），售后不退，并换取缴费票据，未提供缴费票据的交易中心将拒绝接受其招标文件。”

三、其他：

1、被询价的供应商根据采购货物和要求，作出一次性书面报价，报价一经作出，不得修改和撤回，否则该供应商在今后一年内不得参与本中心的所有采购活动。

2、本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。

3、成交原则：最低评标价法，即满足技术及服务等要求的报价函中，评标价最低的确定为成交供应商的方法

4、采购需求中如有参考品牌，仅作为说明并没有限制性，被询价供应商可以在报价函中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。

5、本中心货物招标文件标准文本中的“合同条款“和供应商的报价函作为合同的组成部分。供应商履行合同时，如果出现违约，采购中心将暂停其一定时期参与本中心组织的采购活动的资格。

6、报价函中报价配置不得复制询价要求，否则视为不响应；报价配置必须按照报价产品如实提出，否则，该供应商在今后半年内不得参与本中心的所有采购活动。

四、联系方式

联系人：安磊磊

电话：0558-2230865  传真：0558-2230865、2230805

详细地址：阜阳市阜王路356号（原武警支队院内）南楼二楼政府采购部 邮编：236000

阜阳市集中招投标交易中心

二0一三年五月八日

阜阳市环境保护监测站便携式气体检测仪、酸雨采样器、声级计等项目

采购需求

一、技术规格及要求

本次采购共分为两包：第一包：便携式气体检测仪1台、酸雨采样器2台、声级计3台；第二包：无管式落地净气型储药柜1台、净气型通风柜1台、电离辐射环境监测仪器2台、土壤重金属分析采样器1台、超声波清洗器2台（一大一小）、专用循环冷却水系统1套。

第一包：便携式气体检测仪1台、酸雨采样器2台、声级计3台；

一、便携式气体检测仪

1、技术参数：

(1)仪器主机:一次可同时对15种以上有毒有害气体进行快速检测 ,不需频繁插拔传感器；

(2) 可切换的多路采样通道，内置进口采样泵，恒流采样

(3)7寸工业级高亮度彩色TFT触摸屏操作；

(4)可外接气象五参数（风向,风速等）测试仪，计算气体扩散速率；

(5)嵌入式WinCE操作系统，数据报表可导出EXCEL格式

(6)具备USB接口，支持U盘数据双向转存

(7)可设定自动保存时间、报警浓度值、超浓度自动报警

(8)高鸣度的蜂鸣器，屏幕指示报警

(9)可充电的蓄电池及电池适配器,也可使用交流电源连续工作；

(10)灵敏度：传感器量程的1%

(11)重复精度：传感器量程的1%

(12)精度：取决于传感器,一般为测量值的5%

(13)报警: 低流量报警，低电量报警，LED闪动指示超出限值、电池电压低或传感器出错报警；

(14)电源:可充电的蓄电池（连续工作不少于6小时）；

(15)操作环境:温度-25ºC～+55ºC，湿度: 0～95% RH (无冷凝)

2、传感器

| 传感器名称 | 化学式 | 参数范围 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯 气 | Cl2 | 0–20ppm | 0.01ppm |
| 氯 化 氢 | HCL | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 氨 气 | NH3 | 0–100ppm | 1ppm |
| 硫 化 氢 | H2S | 0–50ppm | 0.1ppm |
| 甲 醛 | HCHO | 0–10ppm | 0.01ppm |

3、笔记本电脑

CPU   i3   2530；硬盘：500G以上；内存：2G以上（DDR3）；

光驱 内置DVD刻录机；屏幕 14寸宽屏；显卡 ：独立显卡

- 酸雨采样器

主要指标

| 感雨（雪）器灵敏度 | 降雨（雪）强度0.05mm/h或0.5mm直径雨滴 |
| --- | --- |
| 接雨（雪）漏斗上口内径 | 直径300mm |
| 降雨(雪)开盖延迟时间 | ≤60s |
| 雨（雪）停关盖延迟时间 | ≤5min |
| 储存降雨（雪）记录 | 300组降雨（雪）记录 |
| 样品保存 | 恒温冷藏箱储存，温度（3℃-5℃）间任意设定； |
| 雨量计采雨口内径 | 直径(200±1)mm |
| 雨量计分辨率 | 0.1mm或0.2mm,标配0.2mm |
| 雨量计降雨量测量误差 | 降雨量≤10mm时，优于±0.4mm；降雨量>10mm时，≤±4% |
| 雨量计测量最大降雨强度 | 0.03mm/min-4mm/min |
| 功耗 | 待机<30W,最大<300W |
| 工作电源 | AC220V±10℅,50HZ |
| 工作温度 | （-40～70)℃ |
| 信号输出 | RS232或USB |
| 其他 | 掉电保护、自动融雪、多瓶分装采样；仪器符合国家相关规范要求，具有省级计量部门出具的产品检验报告。 |

三、声级计

1、 传声器：Φ12.7mm(1/2″)驻极体测试电容传声器

2 、测量范围： 35dB~130dB

3、 频率范围：20Hz~12.5kHz

4、 频率计权：A、C 计权

5、 时间计权：快（F）、慢（S）

6 、检波器特性：LMS 真有效值，峰值因数 3

7 、级量程：设高、中、低三档，每档线性范围≥60dB。

8、测量时间设定：10s、1min、 5min、 10min、 15min、 20min、30min  、

1h、8h、24h、24h 整时、Man  (人工)。时钟：年、月、日、时、分、秒

自动运行。

9 、自动测量功能：LA、Leq、、LN(L5、L10、L50、L90、L95)、SD、Lmax、

Lmin、Ld、Ln、Ldn 等

10、 测量数据自动存储:500 组。

11、 显示器：大屏幕液晶显示具有模拟表针、背光源显示等功能。

12、 输出接口：交流输出、直流输出、RS-232C 接口。

13、 延伸电缆：配 5米

14、 电源：5 节 LR6(5 号)  高能碱性电池，并设有外接电源插入插孔。

15、 环境条件：温度 -10℃～50℃、相对湿度 20%～90%。

第二包：无管式落地净气型储药柜1台、净气型通风柜1台、电离辐射环境监测仪器2台、土壤重金属分析采样器1台、超声波清洗器2台（一大一小）、专用循环冷却水系统1套。

一、无管式落地净气型储药柜（1台）

外部尺寸：800*520*2000mm

内部尺寸：780*450*1680mm

过滤系统*：双层活性炭过滤器 （活性炭按照颗粒大小均匀分布）

最大空气处理量：220m3/h以上

存储容量：100瓶（每瓶500ml）以上

电压/频率：输入电压100-240V/50-60Hz.

材质：镀锌钢板，涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层

前门板：（透明亚克力门板）双门

配备：无人值守功能方便自定义开关机时间

可调层板：10块（聚丙烯，PP材质）

层板承重：50公斤

层板盛水量*：大于3公升

安全门锁*：1把锁共3把钥匙

配件：3个双层活性炭过滤器、入风口底部配有过滤网对一些达灰尘颗粒具有良好的过滤效果

液晶控制面板*：有机类选配过滤器自动报警器Molecode S;

检测端口：彩色束管检测过滤器饱和状况

光盘：包含化学品手册、安装手册、过滤器饱和检测说明等

电源线：3米长

执行标准(过滤部分)*：AFNOR NFX 15-211 标准

过滤效率*：有毒有害气体吸附率达99.995%

现场检测*：设备安装完毕后,在柜内释放丙酮,在出风口,用PID(光离子气体检测仪)进行检测,检测数值应为0 PPM为达标

备注:带星号部分为关系人员使用安全的重要指标,配置或文件,任何供应商必须满足。

二、净气型通风柜（1台）

采用高吸附力的分子过滤器将有毒有害气体吸附过滤，内装静音风扇风机从下往上抽风，将从瓶内散出的化学气体吸引至具有高吸附力的分子过滤器中。无需连接外部管路，移动方便，完全排除毒性气体，无噪音，材质使用镀锌钢板，涂有耐酸碱的环氧树脂涂层。

外部尺寸（长*宽*高）：1275mmX790mmX1316-1500mm

内部尺寸（长*宽*高）：1172mmX 692mmX1014mm

过滤系统﹡：双层活性炭过滤器

过滤框数量：3个

风机：3个（使用寿命60000小时以上）

空气处理量：690m3/h

平均表面风速﹡：0.4-0.6m/s

电压：输入电压100~240V，内部电压24V-DC

频率：50~60hz

音量：58dba以下

金属部件：镀锌钢板，涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层

前面板和侧板：前面板为6mm厚的亚克力板  侧板为4mm厚的亚克力板

操作孔类型：全开形

配件：3个双层活性炭过滤器

气速计﹡：用于监控空气流速 在0.4m/s-0.6m/s范围内

高质荧光灯：内部照明，18w—500lux—IP167

检测端口：用抽气泵和检测束管通过检测端口来检测过滤器饱和状况

液晶控制面板﹡：过滤器自动报警器Molecode S;

电源线接口：用于外接电源线

执行标准﹡：AFNOR NFX 15-211 标准 ,SEFA 9标准，中国JG/T385-2012标准

过滤效率﹡：有毒有害气体吸附率达99.995%

柜体控制浓度﹡：表征通风柜将化学品气流控制在柜内的能力，防止化学品气流泄露到实验室内。标准为低于0.1PPM的SF6气体（即在操作口，泄露出来的SF6气体要低于0.1PPM）

现场检测﹡：设备安装完毕后,在柜内释放丙酮,在出风口,用PID(光离子气体检测仪)进行检测,检测数值应为0 PPM 为达标;

备注:带星号部分为关系人员使用安全的重要指标及文件,供应商必须满足。

三、电离辐射环境监测仪器

1、一台

（1）探测辐射： X和γ射线

（2）探测器 30×25mm,NaI（TI）晶体

（3）灵敏度 350cpm/μSv

（4）能量响应 0.06-3.0Mev≤±30％

（5）测量范围 0.01－400μSv/h

（5）报警阈值 0.25μSv/h ；2.5μSv/h ； 10μSv/h ； 20μSv/h ； 100μSv/h ； 200μSv/h

（6）电池电压欠压报警

（7）测量精度 以置信度95%时，一次读数：0~10μSv/h≤±5％ 10~400μSv/h≤±10％

（8）测量时间 每秒测量，显示当前3秒平均值

（9）使用环境 －10C~＋50 C，相对湿度（在＋40 C温度下）98％的极限条件下，其相对误差10％

2、另一台

（1）GM计数管为探测器

（2）一次设定从“000”到“999”1000个不同地址号，自动将测量的各种数据分别记录并存入仪器

（3）一般剂量仪剂量率与累积计量超阀值报警功能

（4）能显示剂量率数值和模拟量指示值，根据剂量率分三段自动换挡显示。分别为：10nSv/h～1µSv/h、1µSv/h～100µSv/h、100µSv/h～10mSv/h。

（5）仪器在显示当前剂量率数值的同时，还指示了显示值的不确定度。

（6）仪器显示屏设有背光功能，

（7）能量范围：50 Kev ～ 1.3 Mev

（8）测量剂量当量率: 0.01 μSv/h ～ 100 mSv/h

（9）测量累积剂量当量: 0.01nSv ～ 9999 mSv

（10）相对固有误差: ≤±10% (137CS 1 mSv/h)

（11）报警声强度 ≥ 80 分贝（距离50cm）

（12）适用温度：-10℃～+50℃

（13）相对湿度：≤90%（40℃）

（14）执行标准

EJ/T984-95 环境监测用X、γ辐射测量仪 第一部分 剂量率仪型

JJG 393-2003 辐射防护用X、γ辐射剂量当量（率）仪和监测仪

四、土壤重金属分析采样器（1台）

规格:采样直径5cm、一次采样长度20cm，一次单点采样量1kg左右。

用途:土壤重金属分析专用采样器。

技术要求：

经久耐磨，不锈钢采样管内置PVC衬片

外配工程塑料切割头，保证所采样品不与金属接触

闭合圆环切割头双凸设计

采样管与切割头之间螺纹连接，避免切割头脱落

配有不锈钢切割头，用于采集原状土样。

五、超声波清洗器（2台，一大一小）

技术参数：

尺寸：

大外型尺寸（mm）：内槽（mm）：500W x 305L x 200H 外槽：530W x 350L x 385H

小外形尺寸：内槽（mm）：350W×310L×150H 外槽：380W×330L×330H

2、容积（L）：30(大）13（小）

3、功率（W）：大600 小300

4、功率调节（%）：大 50/100两档  小40KHz/60KHz两档

5、超声频率（KHz）：40

6、脱气调节：有

7、定时（min）：1-99min和连续

8、放水口：有

9、是否加热：是，0-80度

10、显示：时间、温度数码显示

11、配有专用不锈钢网篮、降音盖。

12、内外壳体和降音盖采用优质不锈钢。

13、工作参数断电记忆功能。

六、专用循环冷却水系统1套

总体要求：配套德国耶拿分析仪器股份公司原子吸收光谱仪ZEEnit 700。

参数要求：

制冷量(20℃/W)，1.4KW

水流量，最大10L/min

水压力14bar

水箱容量：10L，

控温范围 5-50℃

温度精度±1℃

外型尺寸300×540×670mm

8、耶拿ZEEnit 700自动进样器、进样针（代号407-402.593）

二、其他有关要求

（一）、报价供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力且具有独立法人资格；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内（如果经营），在经营活动中没有重大违法记录。

6、销售（代理）商须提供具有能在合法销售以及提供相应服务的制造商出具的产品授权书、质量保证协议、售后服务承诺书；

（二）服务及其他要求

1、售后及其他服务要求：a、原厂商应具有正规注册的办事处、维修站及零备件，应有专门负责的维修工程师。保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务；b、仪器到达最终用户现场后,在接到用户通知后1周内,供应商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器,按验收指标逐项测试, 直至达到验收要求。c、安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训, 包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等，直至受训人员完全掌握为止；d、保修期一年，自设备验收合格、培训完毕之日起计算；e、接到用户故障报修后72小时内，售后服务工程师必须上门解决问题；

2、完工及其他要求：合同签订之日起30日内供货完毕。

3、付款方式：合同签订前，需提交合同总金额的10%作为履约保证金；到货后10天内安装调试完成；验收合格后退还履约保证金及支付合同款的90％，余款作为质量保证金，一年内支付。

询价采购供应商报价函

阜阳市集中招投标交易中心：

关于本次询价采购项目（项目编号：FYZC—H2012__），我公司已经认真阅读了贵中心发布的询价采购函，决定参加报价。

一、报价表：

| 序号 | 内容 | 品牌型号 | 报价配置 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |

二、规格响应表：

| 序号 | 内容 | 询价要求 | 报价配置 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、交货期：

合同签订后____日内安装调试完毕，交付采购单位验收。

三、质量保证、技术支持与服务承诺：

四、备注：

1、我公司报价函一式两份，一个正本，一个副本；

2、我公司理解最后的成交价不一定是最低报价；

3、我公司了解贵中心货物招标文件标准文本中的“合同条款”。

五、有关资格证明及其他材料：

1、营业执照；

2、税务登记证；

3、组织机构代码证；

4、汇款凭证；

5、采购需求中要求提供的其他材料。

六、联系方式：

联系人：_____________   电话：________  手机号码：______

地址：_________________________________________________

供应商名称（盖章）

____年____月____日